oznaczenie :  1/JABM/RNA z dnia 29.10.2021 r.

Załącznik nr 2

W związku z  projektem: „TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform” w ramach uczestnictwa w konkursie na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA - ABM/2021/5 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej zaprasza do składania ofert na:

Przedmiot postępowania – zakup fabrycznie nowych sterylizatorów parowych spełniających wymogi GMP –  2 komplety. Urządzenia powinny składać się z elementów wyspecyfikowanych w ramach załącznika, a także spełniać wymogi techniczne określone w załączniku do przedmiotowego zapytania – oferta powinna obejmować także transport, instalację, walidację, kwalifikację, uruchomienie i szkolenie personelu. Dla wszystkich sterylizatorów media przyłączeniowe dostępne: sprężone powietrze, woda kranowa, woda oczyszczona (odwrócona osmoza), przyłącze prądu.

Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru

Sterylizatoy parowe 2 sztuki

|  | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego towaru (Wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- |
|  | Autoklawy elektryczne o pojemności nie mniejszej niż 550 litrów, (+-5 l ) parowe, przelotowe. |  |
|  | Wymiary komory roboczej : średnica 885 mm, tworząca wnętrze prostopadłościan o wymiarach: Szerokość nie mniejsza niż 660 mm Długość nie mniejsza niż 1250 mm Wysokość nie mniejsza niż 660 mm |  |
|  | Komora otoczona płaszczem grzewczym o budowie pełnej, umożliwiającą szybkie grzanie i chłodzenie komory autoklawu Równomierność temperatury w komorze +/- 0,5°C. |  |
|  | Zgodność z normą ciśnieniową dla całej Unii Europejskiej PED 2014/68/UE |  |
|  | Autoklaw mocowany do podłogi |  |
|  | Manometr zlokalizowany od strony wlotu czystej pary |  |
|  | Emisja ciepła przez drzwi - 11,4 BTU/min |  |
|  | Waga każdego z urządzeń - 1500 kg - + 250kg |  |
|  | Generowane raporty w formacie .pdf |  |
|  | Zgodność z cGMP: stosowanie sanitarnych komponentów FDA (zawory, filtry, rurociągi, pompy itp.). Zastosowanie stali nierdzewnej 316L o chropowatości mniejszej niż 0,51 µm (<20 pinów) na wszystkich elementach mających kontakt z procesem. Respektowanie martwych odnóg 3-D z zastosowaniem komponentów Zero-Static (0-Dead Legs) (jeśli dotyczy). Respektowanie nachylenia 3 stopni na rurociągu technologicznym (jeśli dotyczy). |  |
|  | Zgodność z FDA 21 CFR Part 11 ER/ES Conformity (aktualna interpretacja ISPE CoP GAMP i PDA) (zabezpieczenie dostępu, ścieżka audytu, archiwizacja i odzyskiwanie zapisów, podpis elektroniczny) |  |
|  | Uszczelka drzwi z silikonu zatwierdzonego przez FDA. Uszczelka dociskana do drzwi przez sterylne sprężone powietrze (filtr 0,2 pm) na gnieździe uszczelki. |  |
|  | Panele z przodu i z tyłu maszyny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 satynowane o 1,2 pm zapewniające estetyczne wykończenie autoklawu |  |
|  | Rama autoklawu wykonana ze stali AISI 304 SS |  |
|  | Interfejs HMI zintegrowany z panelem przednim autoklawu lub w samodzielnej szafie sterowniczej wykonanej ze stali AISI 304. Szafa sterownicza z 20% wolnej przestrzeni |  |
|  | Wlot powietrza i obudowa filtra absolutnego wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L i wkład o 0,2 pm średnicy porów |  |
|  | Elektrycznie czysta wytwornica pary zintegrowana z autoklawem |  |
|  | Perforowane półki /wózki autoklawu wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L |  |
|  | Czujniki temperatury: przewodowe PT-100 1/5 DIN: • 1 podwójny odczyt w przewodzie spustowym • 1 pojedynczy w komorze • 1 pojedynczy w płaszczu • 1 pojedynczy w filtrze |  |
|  | Płaszcz komory autoklawu wykonany ze stali 316L |  |
|  | Sterylizator wyposażony w uszczelkę między strefami utrzymującymi szczelność między strefami o różnych poziomach czystości. Hermetyczne wbudowanie autoklawu wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 |  |
|  | Autoklaw wyposażony w Port walidacyjny do wprowadzania sensorów temp w komorze ( średnica 1,1/2 cale) |  |
|  | System chłodzenia zrzutu wody za pomocą zaworu termostatycznego, aby zmniejszyć temperaturę wypływającej cieczy do <60°C (140°F) |  |
|  | Możliwość zasilania pomocniczego (PLC + HMI) dla zewnętrznego UPS (UPS dostarczony przez zamawiającego) |  |
|  | Sterylizator wyposażony w drzwi wykonane ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI 316l. Przesuwane automatycznie, utrzymujące szczelność za pomocą pompowanej uszczelki |  |
|  | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy HMI zainstalowany po stronie ładowania sterylizatora zlokalizowany nad komorą, o przekątnej 15 cali, po stronie rozładunku: 4" - Tylko podgląd stanu maszyny |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim |  |
|  | Panele dostępu do usług / Panel kontrolny i pomieszczenie techniczne Rury, zawory, elementy elektryczne i okablowanie łatwo dostępne za pośrednictwem paneli serwisowych i drzwi przednich |  |
|  | Zamknięty obieg wody do pompy próżniowej w celu oszczędzania wody |  |
|  | Autoklaw wyposażony w programy TEST PRÓŻNIOWY, STERYLIZACJA MASZYN I FILTRÓW POWIETRZA, TEST BOWIE & DICK Programy serwisowe (test próżni), (sterylizacja SIP i filtra in-situ) oraz (test Bowie-Dick) SUSZENIE PRÓŻNIOWE IMPULSOWE Program roboczy (podciśnienie frakcjonowane dla ciał stałych) CIECZE W ZAMKNIĘTYCH/ZAMKNIĘTYCH POJEMNIKACH Program pracy (farmaceutyczny z chłodzeniem poprzez wtrysk wody do płaszcza i przeciwciśnienie) |  |
|  | Dedykowane 2 wózki transportowe wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w 4 koła. Kosz wsadowy wyposażony w dwie półki oraz tacę. Szyny do komory wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L |  |
|  | Uszczelnienie silikonowe, obwodowe, dociskane do drzwi sprężonym powietrzem zapewniające szczelność komory |  |
|  | Blokada bezpieczeństwa, która uniemożliwia operatorowi uruchomienie programu przed całkowitym zamknięciem drzwi |  |
|  | Główny wyłącznik zasilania na skrzynce elektrycznej i przyciskach awaryjnych po obu stronach |  |
|  | Panel operatora i oprogramowanie PLC pozwalające na indywidualną kalibrację wszystkich sond temperatury i czujników ciśnienia. |  |
|  | Zasilanie elektyczne trójfazowe, 400V/50 hz |  |
|  | Przygotowanie pełnej dokumentacji i udział w procesie dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z zaleceniami inspektora UDT. |  |
|  | Opracowanie projektu zgodnie z GAMP 5 (Project Plan, FDS, SDS, HDS). Dostawca zapewni instrukcję obsługi, która zawiera również następujące załączniki: - Specyfikacja projektu funkcjonalnego (tylko funkcjonalność urządzenia) - Strony wideo - Zapasowe oprogramowanie systemu sterowania (PLC + HMI) - Urządzenie zabezpieczające - Rysunek elektryczny - Rysunek pneumatyczny - Lista komponentów - Rysunek P&ID - Rysunek instalacyjny( jęz ang.) |  |
|  | Dostawca zapewni dokumentację i wykaz materiałów stosowanych w urządzeniu i rurociągach mokrych - 3.1 Certyfikat zgodny z EN10204 - Certyfikaty FDA dla części mającej kontakt z produktem ( jęz. Ang.) |  |
|  | Dostawca zapewni dokumentację spawalniczą (język angielski): - Rysunki izometryczne rurociągów - uprawnienia spawacza (kwalifikacja spawaczy półautomatycznych i spawaczy automatycznych) - specyfikacja technologii spawania - certyfikaty materiałowe |  |
|  | Autoklawy wyposażone w specjalną konstrukcję uszczelki umożliwiającą samoistne wciąganie bez pompy próżniowej. |  |
|  | Kwalifikacja FAT/SAT wraz z protokołami |  |
|  | Walidacja IQ/OQ |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać deklaracje zgodności CE zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/WE oraz 2004/108/WE wraz z stosownymi certyfikatami i atestami. Sterylizator fabrycznie nowy spełniający odpowiednie wymagania następujących dokumentów: 2014/68/WE (PED) 2014/30/WE 2006/42 /WE IEC 61010-2-040 EN 61326 EN 13445 EN ISO 12100 |  |

| Wymagania dodatkowe dla sterylizatora |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy. |  |
| Płatność | 60 dni od daty wystawienia faktury |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub warunkowo umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług. |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski. |  |
| Szkolenie personelu | Instalacja i szkolenie w dniu i na miejscu instalacji dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi urządzenia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych. |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)