oznaczenie sprawy:: 26/2022/M/RNA

Załącznik nr 2 do SWIZ

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005 pod nazwą „Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform)” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, firma Celon Pharma S.A. zaprasza do składania ofert.

Przedmiot postępowania – zakup fabrycznie nowej Komory laminarnej klasy II – 1 sztuk, szczegółowe wymagania w oddzielnym opisie. Media przyłączeniowe dostępne w budynku:  przyłącze prądu.

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru

Komora laminarna – 1 szt.

|  | Wymagane minimalne parametry | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa szafy zgodnie z EN 12469, NSF / ANSI 49 | II |  |
|  | Typ szafy zgodnie z NSF / ANSI 49 | А2 |  |
|  | Średnia prędkość przepływu w dół w komorze roboczej | 0,47 + 0,03 mps (+/- 5%) |  |
|  | Typ przepływu powietrza w komorze roboczej | jednokierunkowy (laminarny) przepływ w dół |  |
|  | Średnia prędkość dopływu przez otwór roboczy | 0,47 ± 0,03 mps (+/- 5%) |  |
|  | Typ przepływu powietrza z otwieraniem roboczym | skierowane do przedniej kratki blatu, tworząc kurtynę powietrzną |  |
|  | Klasa czystości powietrza w komorze roboczej dla stężenia cząstek zawieszonych (aerozoli) zgodnie z ISO 14644-1 | Klasa 5 |  |
|  | Wydajność dopływu czystego powietrza w m3 | 1008-1036 (+/- 5%) |  |
|  | Wydajność powietrza wywiewanego | 451-512 m 3 / h (+/- 5%) |  |
|  | Recyrkulacja powietrza | ≈ 70% (+/- 5%) |  |
|  | Minimalne oświetlenie strefy roboczej (wartość integralna określona na całym obszarze strefy roboczej) | 2000 lx (+/- 5%) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne komory (WхDхH) | 1500х810х2095 mm |  |
|  | Wymiary przestrzeni roboczej (WхDхH) | 1405х610x700 mm (+/- 5%) |  |
|  | Zasilacz: - napięcie - częstotliwość | 220–240 V 50 Hz |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie wbudowanych gniazd elektrycznych | 1000 W. |  |
|  | Moc lampy UV | 30 W. |  |
|  | Wysokość od podłogi do powierzchni roboczej | od 800 do 1100 mm regulowana bezstopniowo, elektrycznie |  |
|  | Komora wyposażona w zawór gazu technicznego z zaworem elektromagnetycznym | TAK |  |
|  | Lampa UV gdy nie jest używana, składa się do szuflady umieszczonej pod komorą roboczą | TAK |  |
|  | Lampa UV zabezpieczona metalowym grillem przed uszkodzeniem | TAK |  |
|  | Komora umieszczona na stojaku o regulowanej elektrycznie wysokości blatu | TAK |  |
|  | Nakładany podłokietnik, w razie nie używania chowany do szuflady razem z lampą UV pod komorą roboczą. | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w koła umożliwiające przestawianie urządzenia. | TAK |  |
|  | Sterowanie pracą komory odbywa się za pomocą panelu sterowania z ekranem dotykowym: - języki menu: angielski, niemiecki - przycisk włączania / wyłączania wentylatora z sygnalizacją włączenia - przycisk włączania / wyłączania światła UV z sygnalizacją włączenia - włączanie / wyłączanie zaworu elektromagnetycznego z sygnalizacja - ustawienie okresu działania światła UV i wskazanie pozostałego czasu działania - licznik godzin pracy światła UV - automatyczne wyłączanie światła UV w przypadku otwarcia przedniego skrzydła - blokowanie aktywacji światła UV w przypadku nieprawidłowej instalacji lampy UV - automatyczne blokowanie panelu sterowania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub przypadkowemu włączeniu / wyłączeniu funkcji komory podczas pracy - automatyczna kompensacja przepływu powietrza niezależnie od poziomu zatkania filtra HEPA - specjalne tryby dezynfekcji: a) tryb odkażania do dezynfekcji par nadtlenku wodoru, b) tryb czyszczenia do dezynfekcji komory roboczej, gdy wentylatory są włączone - tryb sterowania zaworem elektromagnetycznym do zasilania mediów technicznych - wskazanie następujących ogólnych informacji: a) wizualizacja przepływów działającej komory; b) aktualna godzina i data; c) numer seryjny; d) data produkcji; e) aktualny tryb wentylatora; f) aktualny tryb oświetlenia; g) aktualny tryb światła UV; h) godziny pracy światła UV; i) godziny pracy wentylatora; j) godziny pracy filtra HEPA; k) aktualne parametry operacyjne | TAK |  |

| Wymagania dodatkowe: |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy |  |
| Płatność przelew | 30 dni od daty wystawienia faktury |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 3 lat po okresie gwarancyjnym. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski |  |
| Szkolenie personelu | Instalacja i szkolenie w dniu i na miejscu instalacji dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi urządzenia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych. |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)