oznaczenie sprawy:: 25/2022/M/RNA

Załącznik nr 2

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005 pod nazwą „Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform)” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, firma Celon Pharma S.A. zaprasza do składania ofert.

Przedmiot postępowania – zakup fabrycznie nowej stacji wymiany klatek – 1 sztuk, szczegółowe wymagania w oddzielnym opisie. Media przyłączeniowe dostępne w budynku:  przyłącze prądu.

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru

Stacja wymiany klatek – 1 szt.

|  | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja do wymiany klatek musi zapewniać: ochronę użytkowników przed mikroorganizmami, zanieczyszczeniami i alergenami, izolację i ochronę zwierząt, które znajdują się w przestrzeni roboczej, zabezpieczenie pomieszczenia, w którym pracuje stacja przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z klatek. |  |
|  | Dostęp do przestrzeni roboczej z dwóch stron. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w możliwość elektrycznego ustawiania wysokość blatu roboczego dostosowanego do wzrostu użytkownika. |  |
|  | Powietrze wychodzące z urządzenia filtrowane przez minimum dwa poziomy filtracji. Jeden filtr klasy minimum G4, drugi poziom z filtrami HEPA klasy minimum H14. |  |
|  | Filtry HEPA (dla powietrza wchodzącego i dla powietrza wychodzącego z urządzenia) mają zapewniać sprawność oczyszczania powietrza powyżej 99,9% dla cząsteczek > 0,3μm. |  |
|  | Szybkość przepływu powietrza powinna być kontrolowana poprzez procesor, z automatyczną kompensacją szybkości przepływu w celu utrzymania bezpiecznych warunków przez cały czas pracy urządzenia. |  |
|  | System pokazujący użytkownikowi poprawności działania bariery ochronnej, informujący o utrzymywaniu przepływu w zakresie pozwalającym na bezpieczną pracę. |  |
|  | System alarmujący w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy. |  |
|  | Przestrzeń robocza zamykana całkowicie po zakończeniu pracy. Materiał z którego wykonane są cztery ściany przestrzeni roboczej nie może przepuszczać światła UV-C i musi być odporny na jego działanie. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w lampę UV-C pozwalające na dezynfekcję przestrzeni roboczej, z możliwością ustawienia czasu jej pracy. |  |
|  | Urządzenie o niskim poziomie hałasu w trakcie pracy. (Wartość emitowanych decybeli proszę podać w ofercie). |  |
|  | Panel kontrolny powinien być usytuowany w miejscu pozwalającym na wygodne odczytywanie parametrów przez użytkowników, poza przestrzenią roboczą. |  |
|  | Energooszczędne oświetlenie przy użyciu LED. Możliwość regulacji oświetlenia (do pracy ze zwierzętami albinotycznymi), regulacja natężenia w zakresie minimum od 150 do 1500 Lux. Możliwość ustawienia światła czerwonego do pracy w trybie nocnym. |  |
|  | Wszystkie filtry HEPA znajdujące się w urządzeniu muszą być przetestowane pod kątem integralności. Wyniki testu muszą zostać załączone do dokumentacji dostarczanego urządzenia. |  |
|  | Stacja wyposażona w koła umożliwiające swobodne przestawianie urządzenia, 2 koła wyposażone w hamulce pozwalające na zablokowanie urządzenia i bezpieczną pracę. |  |
|  | Powierzchnia robocza wykonana z materiału odpornego na ogólnodostępne środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w energooszczędne wentylatory. |  |
|  | Co najmniej dwa gniazda elektryczne w przestrzeni roboczej. |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz. |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostarczenia urządzenia. |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać deklaracje zgodności CE zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE wraz z stosownymi certyfikatami i atestami. |  |

| Wymagania dodatkowe: |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy |  |
| Płatność przelew | 30 dni od daty wystawienia faktury |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 3 lat po okresie gwarancyjnym. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski |  |
| Szkolenie personelu | Instalacja i szkolenie w dniu i na miejscu instalacji dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi urządzenia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych. |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)