oznaczenie sprawy:: 225/2022/M/RNA

Załącznik nr 2 do SWIZ

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005 pod nazwą „Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform)” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, firma Celon Pharma S.A. zaprasza do składania ofert.

Przedmiot postępowania – zakup fabrycznie nowego analizatora biochemicznego – 1 sztuk, szczegółowe wymagania w oddzielnym opisie. Media przyłączeniowe dostępne w budynku:  przyłącze prądu.

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru

Analizator biochemiczny – 1 szt.

|  | Wymagane minimalne parametry | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność analizatora | do 400 badań fotometrycznych na godzinę |  |
|  | Analizator wolnostojący, wykonujący badania pacjent po pacjencie, system odczynnikowy zamknięty | TAK |  |
|  | Wykonywanie badań z surowicy, osocza, moczu, PMR, płynów ustrojowych, hemolizatu krwi pełnej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badań w zakresie: substraty, enzymy, białka specyficzne | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczeń z próbek pediatrycznych | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczeń z próbek pierwotnych; otwarte próbówki o pojemnościach 5, 7, 10 ml | TAK |  |
|  | Możliwość obliczania wskaźnika lipemii, ikterii i hemolizy dla próbek badanych | TAK |  |
|  | Opcja tworzenia testów wyliczeniowych | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w system optyczny o co najmniej 12 długościach fal: 340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 nm | TAK |  |
|  | Źródłem światła w analizatorze jest żarówka halogenowa | żywotności około 600h |  |
|  | Analizator powinien posiadać następujące metody pomiarowe: kinetyczna, punktu końcowego, turbidymetryczna | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w co najmniej 72 kuwety kwarcowe, wielokrotnego użytku, myte na pokładzie analizatora z możliwością wymiany pojedynczej kuwety w razie potrzeby | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w 8-mio pozycyjną stację mycia kuwet | TAK |  |
|  | Maksymalne zużycie wody | 13,5 l/h |  |
|  | Analizator wyposażony w detektor skrzepu | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w jedną igłę próbkową oraz 2 igły odczynnikowe R1 i R2 wyposażone w czujnik poziomu cieczy | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w 2 mieszadła o 3-ch stopniach regulacji | TAK |  |
|  | Objętość dozowanej próbki | 2-70 ul (precyzja 0,1 ul) |  |
|  | Objętość dozowanych odczynników: Odczynnik R1: 60-300 µl (precyzja 1 µl), odczynnik R2: 0 lub 10-300 µl (precyzja 1 µl) | Odczynnik R1: 60-300 µl (precyzja 1 µl), odczynnik R2: 0 lub 10-300 µl (precyzja 1 µl) |  |
|  | Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do rotora | TAK |  |
|  | Identyfikacja odczynników i próbek badanych za pomocą systemu barkodów, wbudowany czytników kodów kreskowych dla próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Minimalna objętość mieszaniny reakcyjnej | 180 ul |  |
|  | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynnika i próbki | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie i zagęszczanie próbek; współczynnik rozcieńczenia od 2 do 150 razy | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w wykrywanie przeszkód pionowych | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w chłodzony rotor odczynnikowy co najmniej 56 pozycjami na odczynniki, temp. w zakresie 8-12 °C | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w rotor próbkowy na 82 pozycje, w tym na próbki „cito” umieszczane na dowolnej pozycji (w tym 32 pozycje dla blank, kontroli, kalibratorów; możliwość zaprogramowania dodatkowych rotorów dla próbek) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora pozwalające na graficzną i liczbową prezentację wyników QC, reguł Westgarda. Możliwość tworzenia dziennych i zbiorczych raportów kontrolnych oraz archiwizacji wyników badań, kontroli i krzywych kalibracyjnych | TAK |  |
|  | Programowalne objętości martwe dla odczynników, próbek i standardów | TAK |  |
|  | Programowalne czynności konserwacyjne: płukanie kuwety, oszczędzanie wody, mycie automatyczne, czyszczenie podajnika próbek, czyszczenie podajnika R1/R2, mycie wstępne, kalibracja martwej objętości | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w pojemnik na wodę w objętości wystarczające do pracy w jednym dniu roboczym. | TAK |  |
|  | Wymiary analizatora | 897 (dł.) x 655 (głęb.) x 1170 (wys.) mm. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE analizatora | TAK |  |

| Wymagania dodatkowe: |
| --- |
| Gwarancja | Minimalny okres gwarancji wynosi 72 miesięcy. Gwarancja powinna obejmować: diagnostykę przyczyn zgłaszanych nieprawidłowości prace serwisowe razem z dojazdem części zamienne naprawę analizatora przegląd roczny (1 raz na 12 miesięcy). |  |
| Płatność przelew | 60 dni od daty wystawienia faktury |  |
| Serwis pogwarancyjny | Serwis pogwarancyjny co najmniej 3 lat po okresie gwarancyjnym. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług |  |
| Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski |  |
| Szkolenie personelu | Instalacja i szkolenie w dniu i na miejscu instalacji dla nieograniczonej liczby osób w zakresie obsługi urządzenia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych. |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)