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Załącznik nr 2


Dotyczy zapytania ofertowego 130/2025/M/RNA

[bookmark: _Hlk85016457]W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005  o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA
(TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform) 

Współfinansowanego  przez Agencję Badań Medycznych
firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:
	
Przedmiot postępowania 

[bookmark: _Hlk50977476]Mieszalnik do celów formulacyjnych

Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją. Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. 

Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

	Wymagane minimalne parametry wirówki
	Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia wykonawca)

	Baza reaktora z mieszadłem mechanicznym
	

	Element mieszający kotwicowy ze skrobakami PEEK
	

	Naczynie robocze z zaworem spustowym z płaszczem wodnym do grzania i chłodzenia w całej objętości zapełniania
	

	Czujniki temperatury wewnątrz naczynia
	

	Termostat grzewczo-chłodzący
	

	Maksymalna lepkość mieszanej cieczy co najmniej 50000 mPa*s
	

	Zakres pracy termostatu w zakresie od -20°C do 100 °C lub szerszym
	

	Możliwość chłodzenia roztworu w zakresie od -20°C do 100 °C lub szerszym
	

	Możliwość pracy w atmosferze gazu
	

	Szklany dwuścienny zbiornik reaktora z dolnym wylotem oraz akcesoriami
	

	Materiał zbiornika reaktora – szkło borokrzemowe 3.3, PTFE
	

	Zakres objętości roboczej reaktora co najmniej od 0.5l do 2.0l
	

	Czujnik temperatury
	

	Czujnik pH
	

	Zestaw niezbędnych węży silikonowych wraz z odpowiednimi przyłączami
	

	Zakres obrotów mieszadła od 8 do 290 RPM lub szerszy
	

	Możliwość odczytu pH z dołączonego panelu
	

	Możliwość odczytu temperatury z dołączonego panelu
	

	Możliwość pracy urządzenia w temperaturze otoczenia co najmniej od 15 do 40 °C
	

	Maksymalne napięcie 300 VA
	

	Częstotliwość 50-60 Hz 
	

	Napięcie 100-120/220-240 VAC +/-; 10%;  
	

	Zasilanie poprzez gniazdo jednofazowe 
	

	Min. 24 miesięczna gwarancja, obejmująca części i serwis 
	

	Szkolenia techniczne, wsparcie przy optymalizacji procesu
	

	Montaż oraz instalacja
	

	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski -  dotyczący przeglądu sprzętów i wymiany podstawowych zużywalnych elementów typu filtry, złączki, rurki kapilarne
	

	Czas dostawy: max. 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia
	

	Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku angielskim lub języku polskim
	









           …………..…………………………………………………………………………….
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