[image: ]
Załącznik nr 2


Dotyczy zapytania ofertowego 64/2026/M/RNA

[bookmark: _Hlk85016457]W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005  o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA
(TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform) 

Współfinansowanego  przez Agencję Badań Medycznych
firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:

Przedmiot postępowania 

Mieszalnik do formułowania nanocząstek lipidowych
 
Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z transportem, instalacją, walidacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Poniższy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni zaproponować urządzenie o parametrach tożsamych lub wyższych od wskazanych poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
	Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia Oferent)

	Mieszalnik do formułowania nanocząstek lipidowych

	1.1. Wymagania funkcjonalne

	Baza mieszalnika wraz z panelem sterującym
	

	Przepływomierz
	

	Czujnik ciśnienia
	

	Pompa perystaltyczna
	

	Kalibracja przepływomierza
	

	Zawór do ręcznej kontroli procesu
	

	Zawór bezpieczeństwa
	

	System wolnostojący, niewymagający specjalnej infrastruktury
	

	1.2. Wymagania danych

	Możliwość rejestracji danych procesowych
	

	1.3. Wymagania techniczne

	Technologia łączenia fazy wodnej i organicznej: mikrofluidyzacja
	

	Wymiary nie większe niż: 150 x 100 x 180 cm
	

	Waga max. 300 kg
	

	Poziom generowanego hałasu: max 65 dB
	

	Kompatybilność pracy z alkoholem etylowym

	Temperatura przepływającego płynu min. w zakresie 5 do 40°C
	

	Błąd pomiaru przepływu <2%
	

	Całkowity przepływ min. w zakresie 6-40 L/h
	

	Stosunek przepływu faz min. w zakresie 1:1 – 1:5
	

	Możliwe rozcieńczenie w zakresie 1-7 razy, lub więcej
	

	Praca z objętościami przed rozcieńczeniem do min. 100 L
	

	Objętość martwa max. 200 mL
	

	1.4. Wymagania interfejsów

	Brak wymagań
	

	1.5. Wymagania środowiskowe

	Zasilanie napędu 240 V, 1 faza, 50/60 Hz
	

	1.6. Konstrukcja i materiały

	Instalacja
	

	Szkolenie
	

	Gwarancja min. 12 miesięcy
	

	Certyfikat ATEX
	

	Możliwość pracy w reżimie GMP
	

	Kwalifikacja IQ/OQ
	










……………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)
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